Horiba光谱仪及LabSpec软件操作

一、 LabSpec软件界面概览
启动LabSpec软件后，主界面主要分为以下几个核心区域，了解这些区域是高效操作的基础：
1. 菜单和图标工具栏：位于主窗口左上角，集成了最常用的功能，如文件操作、数据采集、处理工具等。图标右上角有白色三角形表示含有右键菜单，可提供更多选项。
2. 数据标签窗口：主显示区，通常包含：
· Spectra：用于显示和处理单个光谱。
· Video：显示显微镜摄像头拍摄的样品实时图像或静态图片，用于定位。
· Maps：用于显示和处理光谱成像（mapping）数据。
3. 控制面板：位于主窗口右侧，是参数设置的核心区域，包含多个标签页：
· Acquisition：用于设置所有采集参数（激光、光栅、探测器、采集模式等）。
· Processing：提供光谱校正、平滑、基线扣除等数据处理功能。
· Analysis：提供寻峰、峰拟合、强度分析等数据分析工具。
· Info：显示当前激活光谱的详细采集参数和处理历史。
· Display：控制图表显示样式（坐标轴、颜色、图例等）。
· Browser：管理已打开的数据文件。
4. 状态栏：位于窗口底部，显示系统状态、采集进度和光标位置等信息。
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二、 稳态光致发光（PL）光谱测试操作流程
步骤1：开机与准备
1. 开启硬件：打开激光器。
2. 软件启动与Shutter控制：
· 打开LabSpec软件。
· 在开始测试前，必须手动拉开光谱仪主机前部的物理拉杆，打开Shutter。 
3. 放置样品：将样品置于样品台中。
步骤2：软件参数设置
在 Acquisition 控制面板中进行以下关键设置：
1. 仪器设置：选择正确的探测器、光栅和激光波长。
2. 采集参数：
· Title：输入样品标识，便于数据管理。
· Range：设置光谱扫描的起始和结束波长。
· Accumulation Time：设置单次积分时间（如0.1s、1s）。若信号过强（>60000 counts），需减小此值或降低激光功率。
· Accumulations：设置平均次数，提高信噪比。
· Slit：在光路准直良好的前提下，入射狭缝宽度通常设置为300 μm左右作为起始值，可根据信号强度调整。
3. 出光口选择：对于稳态PL测试，在仪器设置或相关选项中，确保光谱仪出光口选择为 Front（信号导向内置CCD探测器）。
步骤3：预览与采集
1. 实时预览：点击工具栏的 RTD 按钮，进入实时显示模式。此模式下可实时观察光谱，便于优化样品位置和激光功率。RTD的积分时间可在Acquisition面板中单独设置。
2. 单次采集：参数优化后，点击工具栏的 单次采集 按钮，软件将按照设定参数采集一条光谱，并显示在Spectra窗口中。
3. 信号强度监控：全程密切监控信号强度，确保峰值不超过探测器安全上限（如60000 counts）。 可通过调节激光功率、积分时间或使用中性密度衰减片来控制。
步骤4：数据保存与关机
1. 数据保存：
· 点击保存图标，选择保存路径。
· 两种保存格式：
· .l6s 格式：LabSpec专用工程文件，保留所有采集参数和处理步骤，便于后续调用和追溯。
· .txt 格式：通用文本数据，便于导入Origin、Excel等第三方软件进行作图和分析。
2. 安全关机：
· 关闭LabSpec软件。
· 将光谱仪主机前的物理拉杆推回，关闭Shutter，以保护内部光学元件。
· 关闭激光器。
四、 核心注意事项与故障排除
安全与维护注意事项
1. Shutter（拉杆）：测试前开，测试后关。这是保护光栅和探测器免受灰尘污染和意外强光照射的最基本、最重要的操作。
2. 信号强度保护：始终将探测器接收的信号强度控制在安全范围内（例如峰值<60000 counts）。过强的信号会导致探测器饱和甚至永久损坏。通过调节激光功率、积分时间、狭缝宽度或使用衰减片来控制。
3. 软件操作顺序：关闭软件前，确保先停止所有采集（如RTD）。建议按照“停止采集 → 关闭软件 → 关闭硬件”的顺序操作。
常见故障排查
· 检测不到任何信号：
1. 首先确认 Shutter拉杆已拉开。
2. 检查激光器是否正常出光，光路是否被遮挡。
3. 在LabSpec的 Acquisition → Instrument Setup 中，检查并切换“出光口”和“进光口”的设置。例如，从Side切回Front，或尝试不同的进光口选项，确认硬件连接与软件设置匹配。
· 信号非常弱：
2. 检查样品是否放置到位，激光是否聚焦在样品上。
2. 增大入射狭缝宽度 (Slit)。
2. 适当增加积分时间或激光功率（需在安全范围内）。
2. 检查光路准直是否偏移。
· 信号过强：
3. 立即减小激光功率或积分时间。
3. 缩小入射狭缝宽度。








Horiba光谱仪及LabSpec软件操作管理规定
一、目的
规范Horiba光谱仪及LabSpec软件的使用行为，防止因操作不当导致设备损坏、数据失效或实验室安全隐患，保障光谱测试系统稳定运行。
二、适用范围
适用于所有使用Horiba光谱仪系统的课题组内部人员及外部人员（需内部人员陪同）。
三、职责
· 操作人员：严格遵守Horiba光谱仪操作流程，确保设备安全、数据完整。
· 陪同人员（如为外部人员）：负责指导和监督，承担连带责任。
· 设备负责人：负责操作培训、日常巡查、违规记录和积分管理。

四、Horiba光谱仪操作专项扣分细则
1. 预约与准备类
	序号
	违规行为
	扣减分值

	1.1
	未在“221预约”微信群进行预约即使用设备
	1分

	1.2
	使用前未检查设备状态，不了解前序使用情况
	1分


2. 开机与参数设置类
	序号
	违规行为
	扣减分值

	2.1
	未按顺序开启激光器，或在激光器未稳定前即开始软件操作
	1分

	2.2
	未在Acquisition面板中选择正确的探测器、光栅或激光波长
	1分

	2.3
	积分时间设置过长，或激光功率过高，导致信号饱和（>60000 counts），未及时调整
	3分


3. 数据采集类
	序号
	违规行为
	扣减分值

	3.1
	在实时预览或单次采集中，信号过强（>60000 counts）仍继续采集，未立即停止调整
	3分

	3.2
	测试过程中，因操作不当导致光路偏移，且后续未复原
	3分


4. 关机与记录类
	序号
	违规行为
	扣减分值

	5.1
	未关闭所用设备：先关闭LabSpec软件，再将光谱仪主机前的物理拉杆推进，最后关闭激光器
	2分

	5.2
	关闭软件前未停止所有采集（如RTD），导致软件异常
	1分

	5.3
	使用后未填写设备登记本
	1分


6. 核心注意事项类
	序号
	违规行为
	扣减分值

	6.1
	私自调节培训中明确禁止调节的光路部件
	2分

	6.2
	发现信号异常（如检测不到信号、信号极弱）时，未按手册排查步骤检查Shutter、光路、软件设置等，且盲目操作
	1分

	6.3
	其他可能对光谱仪系统造成损害或数据失效的行为
	3分



五、说明
1. 本规定作为《实验室日常行为管理规定》的补充，与原规定具有同等效力。
2. 积分扣减按照原规定第4.3条执行，累计扣分后果参照原规定处理。
3. 因违规操作造成设备损坏的，除积分扣减外，还需承担相应维修责任，并可能暂停使用资格。
4. 多次违规或造成严重后果者，实验室管理负责人有权暂停其使用资格。
5. 本规定自发布之日起生效，由实验室日常行为管理负责人负责解释与执行。

	序号
	扣分点（详细说明）
	危害性
	重要程度

	1
	积分时间设置过长、激光功率过高、激光直射导致信号饱和，未及时调整；或信号过强仍继续采集，未立即停止调整
	影响仪器寿命
	严重

	2
	测试结束后，未按规范关闭设备，包括未关闭 LabSpec 软件、未推回光谱仪 Shutter 拉杆、未关闭激光器
	影响仪器寿命
	严重

	3
	私自调节培训中禁止调节的光路部件；测试过程中，因操作不当导致光路偏移，且后续未复原
	破坏系统光路
	重

	4
	关闭软件前未停止所有采集任务（如 RTD 实时预览），导致软件异常
	软件运行异常
	轻

	5
	设备使用完成后，未按要求填写设备登记本
	影响设备使用秩序
	轻
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