Astrella激光器开关机说明
（出现任何问题，请第一时间群里联系负责人）

开机流程：
1. 佩戴防护镜。
2. 查看房间温度、湿度，并与“激光器开机温湿度表”对照，确保激光器在适宜的温湿度条件下开机。（该表贴在激光器开机处）
3. 查看记录本，确认之前激光器状态,并记录当前温湿度。
4. 检查水冷机是否正常工作，保证水冷温度是否为20度。(最初出现的**D代表了还有多少天需要换水)
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5. 开振荡器控制盒（Vitara laser），拧钥匙到ON。
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6. 在笔记本电脑上的Vitara软件窗口，点REMOTE，点DIODE ON。
7. 在开始第八步前，需等待LASING, Mode locked, Power Track三个指示灯变成绿色，并确保Vitara Power稳定在530mW左右，在记录本记录Vitara功率和电流（current）。
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8. 检查SDG和软件是否报错，如有需要，可按SDG的reset按钮, 
9. 开Revolution钥匙，转到ON。
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10. 开Revolution软件。检查软件的fault, key switch, shutdown 三个灯为暗（如有问题，则报告）。然后确认system为external (如果不是， run无法点击的)。最后，长按run,待声音响起松开。
11. 等待Revolution激光的电流达到设定值并稳定，等待5分钟。
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12. 按SDG的delay1按钮， 此时delay1、 2、 3三个灯亮
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13. 等待整个系统预热三十分钟。

14. 检查示波器波形正常，如图所示：
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15. 待预热结束，波形稳定以后，记录Revolution的功率。
16. 测量基准波长功率(Astrella 800nm出光口，一般功率在7W左右)，并记录。




关机流程：

1. 按SDG的delay1，使delay1的红色指示灯熄灭
[image: ]
2. 点击Revolution软件的stop按钮。
3. 在点击stop后，Revolution钥匙转到OFF, Vitara软件点击diode on, 振荡器盒子钥匙转到OFF，按SDG error按钮消除错误警报即可
4. 记录关机时间





	序号
	扣分点
	危害性
	重要程度

	1
	操作完成后未在记录本上登记开关机时间、功率、温湿度等关键参数
	不利于设备状态追踪与周期维护
	轻

	2
	打开激光器亚克力板外壳时，未做好防护导致板材掉落砸到光路的镜片
	损坏光学核心元件，影响光路精度与设备正常使用
	严重

	3
	未检查环境温湿度，在温湿度不达标条件下强行开机
	导致激光器性能不稳、光学元件受损
	严重

	4
	未检查水冷机状态，在水冷机未工作的情况下直接开机
	损坏核心激光器模块
	严重

	5
	未按照说明书操作流程操作，或操作顺序错误
	导致激光器软件报错、部分情况可能出现硬件损坏
	严重

	6
	在未关闭delay1和delay3的情况下，单独关闭Delay2
	损坏激光核心组件-再生放大器
	严重





开关机以外的注意事项:

1． 有任何疑问或出任何问题请及时群里联系负责人。
2． 三个月换水一次(先循环下，再注入水，加入一瓶反腐液，找相干公司购买，一瓶1000左右)，六个月换-次滤芯(网上有)，必须用蒸馏水，不能用去离子水。
3． 实验室断电注意: 关Revolution软件及里面的晶体温度，Revulsion 软件先stop (之前整个机器处于开机状态)，然后将factory的set LBO to 75 DEG往上拨(实际应该往下，软件本身问题)。重新开机时，开Revolution 软件，重新将factory的set LBO to 75DEG往下拨(实际往上)，必须操作(晶体温度可以在Revolution盒子看到)。
4． 实验室温度保持在 22摄氏度，湿度最佳为35%，至少在50% 以下，否则不要开机。
5． 激光功率参考: Astrella 出光功率7.35W, OPA 的1300nm功率为680mW,实验室配套的相干公司功率计最大功率为10W (对于波长不是非常敏感，所以可以用预设波长使用)。
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The customer reported OPA low power
Checked the laser, OPA output left only half compared to last visit.

Re-fixed the OPA and Astrella, optimized Astrella and OPA

pump power 3.5W, power is as below:
680mW@1300nm; 452mW @2080nm; 520mW@1500nm; 490mW@1714nm

290mW@660nm; 175mW@840nm; 41mW@420nm; 43mW@330nm
430mW@570nm; 308mW@500nm; 68mW@285nm; 55mW@250nm

Installed the laser

Vitara
ML power 552mW, 82nm bandwidth; CWL 797nm

Revolution
external trigger mode; 1=21.7A; power on software is 34.98W, LBO 325.3F

Astrella
REGEN output 9.5W; compressed output 7.35W

delay1=5020.25; delay2=5139.75; delay4=2682.75
power stability 13.34/7.424=0.179%(RMS) over one hour.

pulse width is 32.23fs (compressor output bandwidth is 30.45nm)
pre-pulse contrast ratio is 3044:1; post pulse contrast ratio is 176:1
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