219新手套箱SOP
1、 总开关：转动控制屏幕下方的红色旋钮以开启手套箱系统，开启后会露出ON字样。
2、 过渡舱抽放气：若无法保证过渡舱是否为N2氛围，取拿样品均需完成抽气-放气操作。在操作之前，需要确保过渡舱前的抽放气旋钮处于“关闭”或“平衡”状态。首先，点击主屏幕（有“自动操作界面”字样）最左侧的“模式选择”栏，将“自动模式”切换为“手动模式”。其次，点击最右侧一列中的“手动界面”，进入新界面后点击最右侧一列的“真空泵关”将其切换为“真空泵开”。接下来，旋转抽放气旋钮至“真空”，观察真空压力表示数至左侧的0.08时，旋转抽放气旋钮至“平衡”使N2充入过渡舱让真空压力表示数归零。请注意，该操作需要重复三次，最后一次结束后将抽放气旋钮置于“关闭”处。最后，将“真空泵开”切换回“真空泵关”，点击右下角的黄色“主页”按钮回到主页界面；将“手动模式”切换回“自动模式”；点击“自动操作界面”栏的“箱体净化”，进入箱体净化界面后，点击最上方绿色“开始”按钮，听到清脆的一声响后，点击右下角的“主页”按钮回到主页界面。
3、 取放样品：取样品前，需完成步骤2操作后开内舱门；开外舱门放样品后，需完成步骤2操作。请注意过渡舱舱门常闭，取放样品时保证同一时刻有且只有一扇舱门开启，取放样品操作结束后，检查两个过渡舱舱门是否都关闭。
4、 水氧条件：手套箱通常看作为近似隔绝水氧的环境，水含量和氧含量正常情况下均为0.1ppm，若出现200ppm左右的升高，通常会通过手套箱自己的净化恢复至正常状态；若水氧示数过高，请及时上报管理员。
5、 N2补充：手套箱出现N2不足情况时，会进行尖锐的警报，此时需及时在“219手套箱”使用群汇报，关闭转移台样品吸附按钮和机械泵（若存在样品转移操作），关闭蒸镀仪器的“排空阀”按钮（若存在蒸镀金属完成后取出样品操作）。会有专人进行N2瓶更换操作。


219新手套箱
	序号
	扣分点（详细）
	危害性（简要说明）
	重要程度

	1
	未保证N2氛围前提下打开过渡舱
	影响手套箱水氧含量
	重

	2
	手套箱断电时私自取放样品
	影响手套箱水氧含量
	重

	3
	未转移材料时长时间打开转移台机械泵
	影响手套箱内气压
易产生倒吸
	严重

	4
	手套箱还原时私自取放样品
	影响手套箱水氧含量
影响手套箱寿命
	严重

	5
	违规使用尖锐镊子/手术刀导致手套破损
	氮气快速消耗，需更换手套，影响最少2-3天的手套箱正常使用，损坏储存的样品
	严重



