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手套箱 使用说明
东南大学物理学院 219
1、 设备与相关负责人
本仪器为威格标准单面双工位手套箱，负责人为 张勇(15952016868)、刘其华（13313122272），如遇问题及时联系负责人。
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图1 威格手套箱全貌

2、 适用范围与使用要求
1、本机台主要用于提供高纯度的惰性气体微环境，严格控制箱体内的水（H₂O）和氧（O₂）含量（正常工作状态下均须 < 0.1 ppm）。
2、适用操作： 对水氧极其敏感的物理与材料制备实验。
3、放入手套箱内的物品，需满足如下条件：
a) 严禁放入挥发性含硫化合物或挥发性膦类化合物，这类物质对水氧分析仪有严重毒化作用；
b) 严禁放入质子溶剂；
c) 非质子溶剂和挥发性固体经许可后，方可放入手套箱；
d) 任何放入手套箱的液体均应满足无水要求（无水预处理、或anhydrous试剂）；
e) 转移液体样品进入时，容器需要密封良好，并用胶带缠裹，尤其是开口处（如瓶塞），防止过渡仓内压力变化导致液体喷出或玻璃破碎。
f) 手套箱内的溶剂不使用时必须保持封口状态，并在结束实验后取出。
g) 冷藏样品转移进入手套箱时，需待样品与室温平衡后方可转入，防止冷凝水汽进入。
h) 手套箱内所有试剂、样品必须有标签：化学名称、使用者姓名、时间。
4、佩戴全新手套或者专用一次性长手套，坚决杜绝使用任何与溶剂、试剂、酸碱等接触过的手套，防止污染橡胶手套。
5、检查是否佩戴手柄、戒指等尖锐物。
6、避免在手套箱内使用刀片、剪刀、尖镊子等尖锐物。
7、每次实验前，需在工作区间铺垫无尘纸，实验在无尘纸上进行。无尘纸用于收集洒出的化学试剂、粉末、称量纸等。实验结束后，将所有废弃物和污染物放入一次性塑封袋内，带出手套箱。
3、 操作流程
3.1 开机流程
1、开启手套箱电源：手套箱总开关①（图2）位于箱体右侧下方，红色把手朝下为关闭，逆时针旋转九十度使把手朝左即为开机。
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图2 手套箱总开关
2、开启手套箱净化循环：开启电源后，在控制界面点击循环，循环方式（图4）选择自动，在控制界面看到再生与循环按钮两侧阀门以及管道显示为绿色即可。
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图3 手套箱控制界面
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图4 循环操作画面

3、打开真空泵开关：点击②（图3）开关，显示真空泵转动即为开启。
4、如若点击按钮没反应，则需要用户登录：点击系统管理—用户管理—用户登录—登录。此外可以更改系统语言：点击用户管理—语言—选择中文或English。
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图5 系统管理选项 
3.2 小过渡舱存取样品
（一）放入样品
1、打开外舱门①（图6），放入规定允许放置的样品（详见二），关紧舱门。将真空泵控制杆②（图6）向右旋转，指向“真空”，观察真空计③（图6）指针逆时针转动至最左端，即抽到较高真空度，之后缓慢旋转控制杆②（图6），观察指针顺时针旋转到最右端，即恢复常压。
2、完成上述操作即完成一次抽充，打开过渡舱内门前要完成至少三次抽充过程，以最大程度阻碍氧气进入手套箱内。
3、完成三次抽充后，将控制杆转向中间位置（如图6，即控制杆朝下），之后打开内舱门④（图6），将样品放入手套箱内，并关紧内舱门。
（二）取出样品
1、流程与（一）放入样品相同，但在开启内舱门之前一定要保证过渡舱内为惰性气体氛围，否则要完成三次抽充后方可打开内舱门。
2、将手套箱内样品放入过渡舱后，一定要关紧内舱门后再打开外舱门，避免爆气。
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图6 小过渡舱
3.3 大过渡舱存取样品
大过渡舱操作原理与小过渡舱基本一致，但操作上略有差异。
（1） 放入样品
1、 查看大过渡舱的真空计①（图7），确定舱内为常压（真空下严禁开启），逆时针旋转舱门把手②（图7），打开舱门，放入样品，之后顺时针关紧舱门。
2、 点击屏幕上的自动抽充③（图3），并点击启动自动抽充③（图8），等待抽充完成即可。
3、 点击主屏幕的大舱排气阀门④（图3），确定真空计为常压后，开启内舱门，取出样品，并关紧内舱门。

（2） 取出样品
打开内舱门前，进行自动抽充三次的操作，之后开启内舱门，放入样品，关紧内舱门，打开外舱门，取出样品，关紧外舱门即可。
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图7 大过渡舱
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图8 过渡舱操作界面
3.4 更换气瓶
更换新气瓶之后大约一周左右需要更换新气瓶，需要观察手套箱左侧减压阀的高压表③（图9），如果示数接近0，即表示气瓶内气体即将耗尽，需要更换气瓶。
1、 卸载空瓶
逆时针旋转减压阀旋钮①（图9）decrease方向到底，关闭气瓶总阀⑤（图9），使用扳手卸载气瓶口处的螺栓④（图9），即完成卸载空瓶。
2、 安装新瓶
将新气瓶摆放到位后，将螺栓④（图9）固定在瓶口并拧紧，打开气瓶总阀⑤（图9），顺时针打开减压阀①（图9），减压阀低压表②（图9）指针示数约为0.5-1即可。
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图9 减压阀以及气瓶阀门 

4、 手套箱再生流程
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五、仪器管理规定
（1）为了保证手套箱以及使用人员安全，现实行积分制，每人每学期初始分值默认 10 分。如有违反管理规定之行为，则根据行为对应分值扣减积分。

（2）积分扣减依据：日常巡查、投诉举报、调查监控等。
（3）积分扣减处理： 每次出现扣分行为则警告一次；
一学期内积分扣至5分及以下，停止使用权限一个月；
一学期内积分扣至3分及以下，停止使用权限三个月；
一学期内积分扣至1分及以下，永久停止使用权限。
（4）管理规定具体要求

	安全管理规定
	分值

	样品乱摆乱放、乱扔废弃物
	1

	使用完毕后未及时清理台面
	1

	存放样品后未关闭真空舱门
	2

	未按规定抽气导致氧含量大幅升高
	2

	私自将违规物品带入手套箱
	3

	尖锐物品导致手套破损
	5

	不当操作导致手套箱爆气
	5


注：其他违规行为视具体情况酌情扣分
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