219探针台操作步骤
1.放气：打开放气阀，等待腔室内部恢复大气压，恢复后关闭放气阀。
2.放置样品：打开盖子，放入样品，注意不要碰到探针。若无抽真空需求，盖上盖子即可开始测试。
3.抽真空（若需要）：确保此时探针均为抬起状态，打开探针台后方气阀，按真空计和机械泵按钮，开启机械泵，待腔内真空度达到5 pa以下，打开分子泵电源开关，按一次绿色软启动按钮开启自动抽真空。
4.测试：
（1）打开显微镜光源，操作xyz旋钮，在低倍下将探针移动到测试点上方，在高倍下聚焦至样品表面，缓慢下落，观察到探针清晰成像且平移移动微小距离即为接触完成。
（2）按下测试仪总开关打开测试仪，根据需要设置参数，注意检查设置的通道与实际通道是否一致（SMU1/SMU2/SMU3/GNDU）,点击开始测试。
（3）完成测试后抬起探针，将其恢复至初始位置。
5.数据保存：切换到graph页面，右击选择save as，设置数据和图片的保存路径，点击save all完成数据保存。
6.关机：
（1）若处于真空状态：按一次分子泵绿色软启动按钮，等待分子泵降速为零，关闭分子泵，机械泵。打开放气阀使腔室内恢复大气压，取出样品，关闭放气阀，打开机械泵，待真空度达到5 pa以下，旋紧后方气阀，关闭机械泵。
（2）关闭显微镜光源，关闭测试软件，关机，待屏幕变黑后再按总开关关闭测试仪。
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常见故障及排除
	I–V 曲线电流在 fA量级
	1.检查探针是否接触良好，可将探针抬起重新下针
2.检查测量端口是否连接正确

	显微镜无法在最大倍数下聚焦清晰
	调整显微镜固定高度



安全注意事项
1.探针台操作前必须经过培训，了解本说明书的基本内容，严禁无培训人员独立操作。
2.落针过程中禁止用力过猛或快速下针，避免损坏样品、折断探针或划伤样品台。
3.测量高电压、高电流或功率器件时，要严格限制源表的输出上限，防止器件击穿爆裂。
4.禁止在探针台附近堆放无关金属器件或杂物，以免误碰探针臂或造成短路。
5.改变端口连接位置时务必保证探针处于抬起状态，以免折断探针或损伤样品。
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