手套箱内转移台SOP
1. 准备工作
确认箱体内气氛稳定在设定范围（O₂ < 0.1 ppm，H₂O < 0.1 ppm），打开转移台控制盒，旋转光源亮度旋钮打开光源，打开电脑桌面上的软件，调节合适的曝光区域和时间。若CCD无画面，先关闭软件，重新插拔CCD的USB接口后再打开软件。
2. 转移
将玻璃片上的样品通过夹具固定在Z轴悬臂上，目标衬底放在转移台上，覆盖住吸气孔以便固定衬底，打开真空泵，按下控制盒的vac按钮，确保衬底被吸附稳固后即可开始转移操作。
重要：
· 严禁未放置衬底时按下vac按钮，否则会直接抽出手套箱内惰性气体，影响箱体气氛，无人看管会导致箱内负压手套爆炸。
· 转移完成后，务必先关闭vac按钮，再关闭真空泵电源，避免长时间空抽。
3. 加热与降温
调整控制盒的温度后按下heat按钮，降温时关闭heat并打开转移台左侧的降温风扇，降温结束时关闭风扇。
重要：
· 加热操作需谨慎，严禁在无人看管情况下保持加热台高温。
· 橡胶手套严禁接触加热台表面，防止烫坏手套导致箱体漏气。
· 降温风扇使用后及时关闭。
4. 桌面整理
转移后将台面整理干净，将垃圾带出手套箱，保证转移台附近的整洁。
注意：
· 位移台（Z轴悬臂、样品台等）需归位。
· 检查：加热台、真空泵、控制盒、光源、软件。






注意事项
1. 真空泵使用规范
vac未按下时，真空泵启动仍会吸出手套箱内气体，因此完成转移后必须确保真空泵处于关闭状态。
2. 安全禁忌
严禁在手套箱内使用尖锐工具（如剪刀、手术刀、尖镊子等），以免损坏手套导致箱体漏气。
加热后转移台表面温度较高，避免用手套直接接触。
3. 异常处理
若手套箱出现“气压低”蜂鸣声报警，立即停止转移操作，关闭vac和真空泵，联系换气的同学换气后再继续操作。



	扣分点（详细说明）
	危害性（简要说明）
	重要程度

	使用结束后未关闭控制盒电源
	影响光源寿命
	轻

	CCD无画面时强行操作
	可能损坏软件或硬件
	轻

	使用结束后悬臂未归位
	存在悬臂损坏风险
	轻

	未放置衬底时按下vac按钮或转移完成后未关闭vac及真空泵
	抽出手套箱内惰性气体，影响气氛稳定， 无人看管会导致箱内负压手套爆炸
	重

	长时间高温未监控
	着火风险、烫伤风险较大
	严重

	橡胶手套接触加热台表面
	烫坏手套，可能导致手套箱漏气
	严重

	在手套箱内使用尖锐工具（剪刀、手术刀、尖锐镊子等）
	极易刺穿手套，造成漏气事故
	严重

	手套箱气压报警后仍继续操作
	可能造成箱体污染或设备异常
	严重



