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激光荧光共聚焦显微镜 使用说明

一、开机与环境准备
· 使用前请检查：
1. 仪器状态是否正常，确保设备水平安装，环境温度在15-35°C，湿度低于 70%。
2. 上次使用样品是否已取走；
3. 荧光开关是否处于关闭状态；
4. 倍镜选择是否为10倍（1号），并降低至安全位置；

· 开机流程（正常为保持开机状态）：
Step1：打开电脑PC的电源开关。
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Step2：等到电脑桌面运行完毕后，打开显微镜镜身的电源开关。
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Step3：打开激光控制开关。
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二、放置样品
（1）抬起遮光罩；（2）样品朝下将载玻片固定在stage①上，并旋紧两个旋钮②；（3）放下遮光罩（开启光源时候遮光罩务必放下，防止受到伤害）
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三、光学显微镜的使用方法（TRANS.LED + CAMERA）
Step1：将K1-Fluo 镜身顶部的PMT 切换成Trans LED 模式（一般不用动）
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Step2：（1）按下①Camera按钮，切换到Camera模式
      （2）打开②LED灯光
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Step3：运行桌面上的ToupView图标，打开软件窗口
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Step4：按上图红色方框中的按钮①可以切换至不同的荧光通道（红光，蓝光，绿光），旋钮②调节光强，方框③内可以查看当前通道以及强度百分比。
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Step5：
(1)点击①可观察样品的实时图像；(2)通过Jog Dial（详见四）上下移动Z stage找到焦点；(3)通过LED旋钮②调节曝光时间，增益；(4)通过③调节白平衡；(5)通过④可以对照片进行截屏，录像。
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Step6：使用完毕后，关闭光源，取走样品。
四、JOG DIAL使用方法
Jog Dial的工作方式类似于普通的操纵杆。
（1）默认情况下，沿顺时针方向旋转拨盘①时，X向右移动，Y向后移动，Z向上移动物镜，逆时针旋转时方向相反。
（2）可以通过速度控制旋钮②调节每一转载物台的移动量（一般不动）。
（3）可以通过物镜切换按钮③切换不同倍数物镜（1号：10倍、2号：20倍、3号：40倍、4号：60倍、5号：100倍油镜）
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[image: ]Warning:使用Jog Dial移动载物台时，请注意不要使物镜和样品板接触。
五、注意事项
（1）使用完成后务必关闭光源！关闭光源！关闭光源！
（2）光源开启时务必保证遮光罩放下，防止人身受到伤害；
（3）为保证仪器状态良好，请及时带走自己的样品，保证实验环境整洁。
（4）使用完毕后请务必将镜头调回1号（10倍）镜头，并且降至安全高度，避免下位使用者在不知情的情况下撞镜头。


六、仪器管理规定
（1）为了保证荧光显微镜仪器以及使用人员安全，现实行积分制，每人每学期初始分值默认 10 分。如有违反管理规定之行为，则根据行为对应分值扣减积分。

（2）积分扣减依据：日常巡查、投诉举报、调查监控等。
（3）积分扣减处理： 每次出现扣分行为则警告一次；
一学期内积分扣至5分及以下，停止使用权限一个月；
一学期内积分扣至3分及以下，停止使用权限三个月；
一学期内积分扣至1分及以下，永久停止使用权限。
（4）管理规定具体要求

	安全管理规定
	危害性
	重要程度
	分值

	使用完后未及时取走样品，或将载玻片随意丢弃
	影响实验台面整洁
	轻
	1

	使用完毕后未将物镜切回10倍镜，或未将镜头降至安全位置
	易导致后续人员撞镜头
	中
	1

	禁止使用私人U盘在仪器控制电脑上拷贝数据
	易导致电脑中毒
	中
	2

	开启激光时未放下遮光罩
	激光易伤害人眼
	中
	2

	使用完未关闭激光
	影响激光寿命
	重
	3

	镜头撞到样品导致镜头损害
	实验仪器损坏
	严重
	5


注：其他违规行为视具体情况酌情扣分
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